## TORERO
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH |  | based on discusssion 1/21, pre-project resistances are assumed to be post-project as well
PRE-PROJECT
HARCO | Heated | 1 | TTHR1
708094 | 2011-12-29 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -83.659 | 23.255 | 0.013928
-60 | 53.925 | 1.0275
-50 | 51.958 | 1.4334
-40 | 50.01 | 1.8732
-30 | 48.046 | 2.3017
-20 | 46.086 | 2.7342
-10 | 44.133 | 3.166
0 | 42.212 | 3.5947
10 | 40.255 | 4.0175
20 | 38.461 | 4.4415
HARCO | Heated | 2 | TTHR2
708094 | 2011-12-29 |  |  | equation
-60 | 53.927 | 0.9613 |  | -81.577 | 22.325 | 0.1375
-50 | 51.963 | 1.4006
-40 | 50.018 | 1.8436
-30 | 48.051 | 2.2783
-20 | 46.09 | 2.7102
-10 | 44.155 | 3.1454
0 | 42.222 | 3.5779
10 | 40.269 | 4.002
20 | 38.341 | 4.4289
Rosemont | Un-heated |  | TTRL
2984 | 2011-12-29 |  |  | equation
-60 | 54.531 | 1.0194 |  | -81.717 | 21.041 | 0.259
-50 | 52.53 | 1.4806
-40 | 50.523 | 1.9363
-30 | 48.51 | 2.3873
-20 | 46.491 | 2.8347
-10 | 44.463 | 3.2767
0 | 42.435 | 3.7138
10 | 40.398 | 4.1472
20 | 38.355 | 4.5765
POST-PROJECT
HARCO | Heated | 1 | TTHR1
708094 | 2012-03-15 |  |  | equation
-15.079 | 45.1648 | 2.9268 |  | -79.383 | 21.175 | 0.27078
-10.088 | 44.1961 | 3.1462
-5.109 | 43.2297 | 3.3636
-0.102 | 42.2578 | 3.5802
4.886 | 41.2896 | 3.7952
9.887 | 40.3189 | 4.0095
14.882 | 39.3494 | 4.224
19.873 | 38.3807 | 4.4358
24.87 | 37.4107 | 4.6473
HARCO | Heated | 1 | TTHR1
708094 | 2012-03-15 |  |  | equation
-60.023 | 53.8885 | 0.90624 |  | -79.49 | 21.243 | 0.26071
-55.028 | 52.9189 | 1.1356
-50.038 | 51.9504 | 1.3639
-45.051 | 50.9824 | 1.5901
-40.046 | 50.0109 | 1.8162
-35.052 | 49.0416 | 2.0408
-30.059 | 48.0725 | 2.264
-25.067 | 47.1035 | 2.4858
-20.078 | 46.1351 | 2.707
HARCO | Heated | 1 | TTHR1
708094 | 2012-03-15 |  |  | equation
-60 | 53.925 | 1.0276 |  | -83.661 | 23.249 | 0.015788
-50 | 51.958 | 1.4339
-40 | 50.01 | 1.8735
-30 | 48.046 | 2.3019
-20 | 46.086 | 2.7352
-10 | 44.133 | 3.1658
0 | 42.212 | 3.5943
10 | 40.255 | 4.0174
20 | 38.461 | 4.4415
HARCO | Heated | 1 | TTHR2
708094 | 2012-03-15 |  |  | equation
-15.0792 | 45.1569 | 2.9032 |  | -78.632 | 21.153 | 0.25431
-10.0882 | 44.1842 | 3.1231
-5.1009 | 43.2122 | 3.3418
-0.10191 | 42.2379 | 3.5603
4.8863 | 41.2657 | 3.7771
9.8874 | 40.2909 | 3.9933
14.8821 | 39.3175 | 4.2074
19.8729 | 38.3448 | 4.422
24.8697 | 37.3709 | 4.6349
HARCO | Heated | 1 | TTHR2
708094 | 2012-03-15 |  |  | equation
-60.0233 | 53.9165 | 0.86816 |  | -78.554 | 21.118 | 0.25603
-55.0275 | 52.9429 | 1.0996
-50.0381 | 51.9704 | 1.3292
-45.0508 | 50.9984 | 1.5568
-40.0462 | 50.023 | 1.7844
-35.059 | 49.051 | 2.0108
-30.059 | 48.0765 | 2.2357
-25.0671 | 47.1036 | 2.4597
-20.0775 | 46.1311 | 2.6816
HARCO | Heated | 1 | TTHR2
708094 | 2012-03-15 |  |  | equation
-60 | 53.927 | 0.95836 |  | -81.529 | 22.341 | 0.13278
-50 | 51.963 | 1.3985
-40 | 50.018 | 1.8409
-30 | 48.051 | 2.2758
-20 | 46.09 | 2.7079
-10 | 44.155 | 3.1428
0 | 42.222 | 3.5758
10 | 40.269 | 4.0011
20 | 38.341 | 4.4277
Rosemont | Un-heated |  | TTRL
-60 | 54.531 | 1.0214 |  | equation
-50 | 52.53 | 1.4811 |  | -81.781 | 21.082 | 0.25148
-40 | 50.523 | 1.9363
-30 | 48.51 | 2.3874
-20 | 46.491 | 2.8351
-10 | 44.463 | 3.2774
0 | 42.435 | 3.7152
10 | 40.398 | 4.1481
20 | 38.355 | 4.5775

## ICEBRIDGE
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
No Pre-Cal info in file (GV_ICEBRIDGE_1111/Pre Cal Pics is empty) | [6 empty] | resistance from book |  | 2011-02-01
Post-Project | [7 empty] | A50738-1 | A50738-2 | 630393-1 | 630393-2
Rosemont | Heated | 1 | TTFH1 |  |  |  | 40 | 57.898 | 57.908 | 57.88 | 57.819
A50738 | 2011-11-08 |  |  | equation |  |  | 30 | 55.933 | 55.948 | 55.921 | 55.863
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -100.96 | 30.212 | -0.46347 | 20 | 53.898 | 53.92 | 53.939 | 53.884
-70 | 37.256 | 1.0603 |  |  |  |  | 10 | 52.227 | 52.237 | 52.069 | 52.02
-60 | 39.104 | 1.3734 |  |  |  |  | 0 | 50.384 | 50.388 | 50.176 | 50.13
-50 | 40.952 | 1.7169 |  |  |  |  | -10 | 48.803 | 48.799 | 48.377 | 48.336
-40 | 42.8 | 2.0698 |  |  |  |  | -20 | 47.189 | 47.183 | 46.592 | 46.555
-30 | 44.648 | 2.4552 |  |  |  |  | -30 | 45.761 | 45.741 | 44.892 | 44.869
-20 | 46.496 | 2.8085 |  |  |  |  | 2011-03-01
-10 | 48.344 | 3.1755 |  |  |  |  | -60 | 39.468 | 39.404 | 38.789 | 38.885
0 | 50.192 | 3.5304 |  |  |  |  | -55 | 40.315 | 40.243 | 39.636 | 39.745
10 | 52.04 | 3.8986 |  |  |  |  | -50 | 41.141 | 41.077 | 40.531 | 40.611
Rosemont | Heated | 2 | TTFH2 |  |  |  | -45 | 41.921 | 41.866 | 41.425 | 41.483
A50738 | 2011-11-08 |  |  | equation |  |  | -40 | 42.74 | 42.692 | 42.325 | 42.389
-70 | 37.177 | 1.0027 |  | -98.833 | 29.756 | -0.45968 | -35 | 43.59 | 43.55 | 43.275 | 43.329
-60 | 39.035 | 1.3206 |  |  |  |  | -30 | 44.469 | 44.423 | 44.23 | 44.282
-50 | 40.893 | 1.6691 |  |  |  |  | -25 | 45.35 | 45.321 | 45.188 | 45.238
-40 | 42.751 | 2.0275 |  |  |  |  | -20 | 46.278 | 46.253 | 46.138 | 46.188
-30 | 44.609 | 2.4168 |  |  |  |  | -15 | 47.187 | 47.178 | 47.091 | 47.132
-20 | 46.467 | 2.7763 |  |  |  |  | -10 | 48.157 | 48.143 | 48.062 | 48.111
-10 | 48.325 | 3.1486 |  |  |  |  | -5 | 49.11 | 49.102 | 49.033 | 49.077
0 | 50.183 | 3.5092 |  |  |  |  | 0 | 50.069 | 50.057 | 49.976 | 50.027
10 | 52.041 | 3.8832 |  |  |  |  | 10 | 52.02 | 52.021 | 51.938 | 51.988
Harco | Heated | 1 | TTHR1 |  |  |  | 20 | 53.988 | 53.994 | 53.913 | 53.962
630393 | 2011-11-08 |  |  | equation |  |  | 30 | 55.947 | 55.962 | 55.878 | 55.924
-70 | 36.647 | 0.81292 |  | -92.074 | 27.105 | -0.16789 | 40 | 57.915 | 57.936 | 57.847 | 57.89
-60 | 38.561 | 1.2111
-50 | 40.475 | 1.558
-40 | 42.389 | 1.9354
-30 | 44.303 | 2.3204
-20 | 46.217 | 2.7083
-10 | 48.131 | 3.0945
0 | 50.045 | 3.4732
10 | 51.959 | 3.8532
Harco | Heated | 2 | TTHR2
630393 | 2011-11-08 |  |  | equation
-70 | 36.733 | 0.82398 |  | -92.621 | 27.401 | -0.17981
-60 | 38.642 | 1.2192
-50 | 40.551 | 1.5636
-40 | 42.46 | 1.9353
-30 | 44.369 | 2.3173
-20 | 46.278 | 2.7018
-10 | 48.187 | 3.085
0 | 50.096 | 3.4607
10 | 52.005 | 3.8372

## PreDICT
pre-project
Manufacture | Heated | Element # |  | assumed to be rosemont A50738
Serial # | DATE | BATH
Rosemont | Heated | 1 | TTHL1
not listed | 2010-07-29 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -96.758 | 29.097 | -0.44513
-70 | 37.859 | 0.95241
-60 | 39.653 | 1.2766
-50 | 41.447 | 1.6325
-40 | 43.241 | 1.9967
-30 | 45.035 | 2.3959
-20 | 46.829 | 2.7635
-10 | 48.623 | 3.1434
0 | 50.417 | 3.5122
10 | 52.211 | 3.8927
Rosemont | Heated | 1 | TTHL1
A50738 | 2010-07-30 |  |  | equation
-70 | 37.859 | 0.95297 |  | -96.759 | 29.073 | -0.44167
-60 | 39.653 | 1.2776
-50 | 41.447 | 1.6338
-40 | 43.241 | 1.998
-30 | 45.035 | 2.3974
-20 | 46.829 | 2.765
-10 | 48.623 | 3.1447
0 | 50.417 | 3.5137
10 | 52.211 | 3.8945
Rosemont | Heated | 2 | TTHL2
A50738 | 2010-07-30 |  |  | equation
-70 | 37.795 | 0.94345 |  | -96.433 | 28.99 | -0.44505
-60 | 39.597 | 1.2703
-50 | 41.399 | 1.6268
-40 | 43.201 | 1.9953
-30 | 45.003 | 2.3929
-20 | 46.805 | 2.7607
-10 | 48.607 | 3.1427
0 | 50.409 | 3.5142
10 | 52.211 | 3.897
Rosemont | Heated | 2 | TTHL2
A50738 | 2010-07-30 |  |  | equation
-35 | 44.18 | 2.2807 |  | -101.98 | 30.362 | -0.44866
-30 | 45.045 | 2.4613
-25 | 45.927 | 2.6431
-20 | 46.776 | 2.8182
-10 | 48.508 | 3.1733
0 | 50.3 | 3.5384
10 | 52.194 | 3.9211
20 | 54.035 | 4.2934
30 | 55.903 | 4.6653
Rosemont | Heated | 2 | TTHL1
A50738 | 2010-07-30 |  |  | equation
-35 | 44.218 | 0.95297 |  | -102.71 | 30.603 | -0.45845
-30 | 45.075 | 1.2776
-25 | 45.955 | 1.6338
-20 | 46.803 | 1.998
-10 | 48.522 | 2.3974
0 | 50.308 | 2.765
10 | 52.196 | 3.1447
20 | 54.027 | 3.5137
30 | 55.884 | 3.8945
Harco | Heated |  | TTHR1 |  |  | bath cal 6/2010
630393 | 2010-07-30 |  |  | equation
-70 | 36.919 | 0.7433 |  | -89.225 | 25.933 | -0.078795
-60 | 38.737 | 1.13
-50 | 40.532 | 1.5124
-40 | 42.404 | 1.9042
-30 | 44.331 | 2.3061
-20 | 46.229 | 2.6988
-10 | 48.068 | 3.0807
0 | 50.024 | 3.4764
10 | 51.983 | 3.8709
Harco | Heated |  | TTHR1
630393 | 2010-07-30 |  |  | equation
-35 | 43.596 | 2.1544 |  | -91.976 | 26.657 | -0.10618
-30 | 44.528 | 2.3475
-25 | 45.431 | 2.5399
-20 | 46.388 | 2.7318
-10 | 48.243 | 3.1114
0 | 51.096 | 3.4948
10 | 52.066 | 3.8893
20 | 53.988 | 4.2752
30 | 55.919 | 4.6607
Harco | Heated |  | TTHR2
630393 | 2010-07-30 | old |  | equation
-35 | 43.605 | 2.1468 |  | -92.389 | 26.992 | -0.12952
-30 | 44.529 | 2.3376
-25 | 45.458 | 2.5298
-20 | 46.377 | 2.7193
-10 | 47.218 | 3.0964
0 | 50.085 | 3.4772
10 | 52.023 | 3.8672
20 | 53.938 | 4.253
30 | 55.858 | 4.636
Harco | Heated |  | TTHR2
630393 | 2010-07-30 | coopers |  | equation
-70 | 36.947 | 0.74525 |  | -89.33 | 26.145 | -0.091632
-60 | 38.737 | 1.1256
-50 | 40.54 | 1.5053
-40 | 42.399 | 1.8948
-30 | 44.317 | 2.2941
-20 | 46.208 | 2.6842
-10 | 48.058 | 3.0638
0 | 49.99 | 3.4567
10 | 51.94 | 3.8512

## T-REX
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
PRE-PROJECT
Harco | Heated | 1 | TTHR1 | resistances from 2/13/2006; TTLH1
630393 | 2006-02-17 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -88.573 | 25.264 | 0.022914
-40 | 42.397 | 1.9194
-30 | 44.285 | 2.3131
-20 | 46.203 | 2.7083
-10 | 48.112 | 3.1006
0 | 50.047 | 3.4967
10 | 51.074 | 3.8858
20 | 53.941 | 4.2819
30 | 55.898 | 4.6735
40 | 58.869 | 5.0574
Harco | Heated | 2 | TTHR2
630393 | 2006-02-17 |  | equation | resistances from 2/13/2006; TTLH2
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -90.673 | 26.304 | -0.095824
-40 | 42.434 | 1.9122
-30 | 44.314 | 2.3035
-20 | 46.225 | 2.7001
-10 | 48.127 | 3.0899
0 | 50.052 | 3.4814
10 | 51.972 | 3.8698
20 | 53.938 | 4.2653
30 | 55.889 | 4.6541
40 | 57.859 | 5.0611
Harco | Heated | 3 | TTHR3 | (I have no idea why this appears to have a 3rd element, so I have left it)
630393 | 2006-02-17 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -93.315 | 26.978 | -0.095913
-40 |  | 1.994
-30 |  | 2.3666
-20 |  | 2.7347
-10 |  | 3.1245
0 |  | 3.5081
10 |  | 3.8835
20 |  | 4.2669
30 |  | 4.645
RMT E102AL |  |  | TTRL
3245 | 2006-02-17 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -83.841 | 23.254 | 0.2327
-40 | 42.711 | 1.8519
-30 | 44.371 | 2.263
-20 | 46.232 | 2.6734
-10 | 48.206 | 3.0806
0 | 50.055 | 3.4852
10 | 52.023 | 3.8848
20 | 53.985 | 4.2812
30 | 55.951 | 4.677
40 | 57.906 | 5.0685
Post-Project
Harco | Heated | 1 | TTHR1
630393 | 2006-04-24 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -88.443 | 25.258 | 0.02528
-40 | 42.397 | 1.9144
-30 | 44.285 | 2.3079
-20 | 46.203 | 2.703
-10 | 48.112 | 3.0954
0 | 50.047 | 3.4913
10 | 51.074 | 3.88
20 | 53.941 | 4.2761
30 | 55.898 | 4.6674
58.869
Harco | Heated | 3 | TTHR3
630393 | 2006-04-24 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -88.458 | 25.362 | 0.034452
-40 | 42.434 | 1.9056
-30 | 44.314 | 2.2966
-20 | 46.225 | 2.6918
-10 | 48.127 | 3.0809
0 | 50.052 | 3.4716
10 | 51.972 | 3.8589
20 | 53.938 | 4.2537
30 | 55.889 | 4.6415
40 | 57.859 | 5.0306
RMT E102AL | un-heated |  | TTRL
3245 | 2006-04-24 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -93.797 | 28.113 | -0.35855
-40 | 42.711 | 1.977
-30 | 44.371 | 2.3228
-20 | 46.232 | 2.7076
-10 | 48.206 | 3.1146
0 | 50.055 | 3.4923
10 | 52.023 | 3.8893
20 | 53.985 | 4.2856
30 | 55.951 | 4.677
40 | 57.906 | 5.0896

## PACDEX
Pre-Project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemont | un-heated |  | TTFR
3245 | 2007-04-06 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -85.408 | 23.998 | 0.13923
-40 | 42.224 | 1.8758
-30 | 44.131 | 2.2755
-20 | 46.077 | 2.6786
-10 | 48.071 | 3.0911
0 | 49.996 | 3.4866
10 | 51.978 | 3.889
20 | 53.964 | 4.2888
30 | 55.926 | 4.682
40 | 57.886 | 5.0744
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH |  |  | bath cal 8/2006
Harco | heated | 1 | TTHR1
630393 | 2007-04-06 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -88.778 | 25.377 | 0.003196
-40 | 42.44 | 1.9249
-30 | 44.292 | 2.3135
-20 | 46.235 | 2.708
-10 | 48.14 | 3.1019
0 | 50.042 | 3.4912
10 | 52.029 | 3.8959
20 | 53.977 | 4.2875
30 | 55.934 | 4.6805
40 | 57.87 | 5.067
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 2 | TTHR2
630393 | 2007-04-06 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -89.26 | 25.706 | -0.024367
-40 | 42.5 | 1.9253
-30 | 44.338 | 2.3067
-20 | 46.238 | 2.6979
-10 | 48.134 | 3.0904
0 | 50.025 | 3.4793
10 | 52.006 | 3.8813
20 | 53.947 | 4.272
30 | 55.898 | 4.6645
40 | 57.825 | 5.0461
Post=Project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemont | un-heated |  | TTFR
3245 | 2007-05-30
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | equation
-40 | 42.224 | 1.878 | -85.483 | 24.005 | 0.13779
-30 | 44.131 | 2.2784
-20 | 46.077 | 2.6823
-10 | 48.071 | 3.094
0 | 49.996 | 3.4881
10 | 51.978 | 3.8909
20 | 53.964 | 4.292
30 | 55.926 | 4.686
40 | 57.886 | 5.0767
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 1 | TTHR1
630393 | 2007-05-31 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -88.673 | 25.313 | 0.008272
-40 | 42.44 | 1.9253
-30 | 44.292 | 2.3129
-20 | 46.235 | 2.7104
-10 | 48.14 | 3.1035
0 | 50.042 | 3.4933
10 | 52.029 | 3.8976
20 | 53.977 | 4.2913
30 | 55.934 | 4.6841
40 | 57.87 | 5.0701
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 2 | TTHR2
630393 | 2007-05-31 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -89.21 | 25.59 | -0.0089647
-40 | 42.5 | 1.9282
-30 | 44.338 | 2.3123
-20 | 46.238 | 2.7067
-10 | 48.134 | 3.0973
0 | 50.025 | 3.4843
10 | 52.006 | 3.8868
20 | 53.947 | 4.2785
30 | 55.898 | 4.6694
40 | 57.825 | 5.053

## HEFT08
Pre-Project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | un-heated | 1 | TTHL1
3245 | 2008-02-11 |  |  | resistances from jan 2008
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | equation
-40 | 42.34 | 1.911 | -86.621 | 24.37 | 0.085452
-30 | 44.173 | 2.2951
-20 | 46.12 | 2.7011
-10 | 48.088 | 3.1085
0 | 50.061 | 3.5132
10 | 52.039 | 3.9169
20 | 54.006 | 4.3136
30 | 55.972 | 4.7096
40 | 57.929 | 5.0991
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 2 | TTHR2
630393 | 2008-02-11
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | equation
-40 | 42.785 | 1.9908 | -91.906 | 26.249 | -0.052184
-30 | 44.582 | 2.3678
-20 | 46.415 | 2.7483
-10 | 48.29 | 3.1366
0 | 50.173 | 3.5224
10 | 52.135 | 3.9216
20 | 54.026 | 4.3039
30 | 55.947 | 4.6897
40 | 57.852 | 5.071
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 1 | TTHR1
630393 | 2008-02-11
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | equation
-40 | 42.727 | 1.989 | -91.332 | 25.938 | -0.032059
-30 | 44.54 | 2.3705
-20 | 46.382 | 2.7534
-10 | 48.269 | 3.1442
0 | 50.163 | 3.5326
10 | 52.132 | 3.9345
20 | 54.032 | 4.3193
30 | 55.96 | 4.7076
40 | 57.873 | 5.0895
Post-Project | empty

## start08
pre-project-three sets |  |  | resistances dated April 22,2008, most have penciled in corrections to column to the thermometer resistance ohms, but not the values that we want
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | un-heated |  | TTFR
3245 | 2008-04-11 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -86.513 | 24.461 | 0.07401
-40 | 42.34 | 1.9015
-30 | 44.173 | 2.2845
-20 | 46.12 | 2.6902
-10 | 48.088 | 3.0973
0 | 50.061 | 3.5016
10 | 52.039 | 3.905
20 | 54.006 | 4.3035
30 | 55.972 | 4.6972
40 | 57.929 | 5.0885
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 1 | TTHR1
630393 | 2008-04-11 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -91.328 | 26.004 | -0.04038
-40 | 42.44 | 1.9856
-30 | 44.297 | 2.3654
-20 | 46.147 | 2.7483
-10 | 48.141 | 3.1393
0 | 49.95 | 3.5276
10 | 51.926 | 3.9293
20 | 53.883 | 4.3141
30 | 55.843 | 4.7026
40 | 57.835 | 5.0844
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 2 | TTHR2
630393 | 2008-04-11 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -91.811 | 26.262 | -0.051948
-40 | 42.542 | 1.9869
-30 | 44.39 | 2.3618
-20 | 46.229 | 2.7442
-10 | 48.065 | 3.1302
0 | 50.017 | 3.5157
10 | 51.985 | 3.9163
20 | 53.934 | 4.2992
30 | 55.889 | 4.6841
40 | 57.86 | 5.0633
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | heated |  | TTFR
3245 | 2008-04-17 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -86.753 | 24.409 | 0.076419
-40 | 42.34 | 1.9147
-30 | 44.173 | 2.2986
-20 | 46.12 | 2.7047
-10 | 48.088 | 3.1124
0 | 50.061 | 3.5173
10 | 52.039 | 3.921
20 | 54.006 | 4.3201
30 | 55.972 | 4.7143
40 | 57.929 | 5.1059
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | un-heated |  | TTFR
3245 | 2008-04-17 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -86.75 | 24.433 | 0.073313
-40 | 42.34 | 1.9126
-30 | 44.173 | 2.2974
-20 | 46.12 | 2.7034
-10 | 48.088 | 3.1107
0 | 50.061 | 3.5152
10 | 52.039 | 3.9189
20 | 54.006 | 4.3174
30 | 55.972 | 4.713
40 | 57.929 | 5.1043
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 1 | TTHR1
630393 | 2008-04-17 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -91.497 | 25.984 | -0.040675
-40 | 42.44 | 1.9893
-30 | 44.297 | 2.3687
-20 | 46.147 | 2.7519
-10 | 48.141 | 3.1429
0 | 49.95 | 3.5371
10 | 51.926 | 3.9391
20 | 53.883 | 4.3245
30 | 55.843 | 4.7132
40 | 57.835 | 5.0952
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 2 | TTHR2
630393 | 2008-04-17 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -92.013 | 26.246 | -0.053205
-40 | 42.542 | 1.9962
-30 | 44.39 | 2.3713
-20 | 46.229 | 2.754
-10 | 48.065 | 3.1404
0 | 50.017 | 3.5264
10 | 51.985 | 3.9277
20 | 53.934 | 4.3103
30 | 55.889 | 4.6962
40 | 57.86 | 5.0756
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 1 | TTHR1
630393 | 2008-04-20 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -88.63 | 25.121 | 0.022505
-40 | 42.44 | 1.9356
-30 | 44.297 | 2.3261
-20 | 46.147 | 2.7262
-10 | 48.141 | 3.1194
0 | 49.95 | 3.5107
10 | 51.926 | 3.9173
20 | 53.883 | 4.312
30 | 55.843 | 4.7047
40 | 57.835 | 5.0929
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | heated | 2 | TTHR2
630393 | 2008-04-20 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -89.37 | 25.518 | -0.011398
-40 | 42.542 | 1.9403
-30 | 44.39 | 2.3259
-20 | 46.229 | 2.7214
-10 | 48.065 | 3.1121
0 | 50.017 | 3.5024
10 | 51.985 | 3.906
20 | 53.934 | 4.2986
30 | 55.889 | 4.6907
40 | 57.86 | 5.0762
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | un-heated |  | TTFR
3245 | 2008-04-23 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -85.584 | 23.929 | 0.13801
-40 | 42.34 | 1.8882
-30 | 44.173 | 2.2888
-20 | 46.12 | 2.6951
-10 | 48.088 | 3.1068
0 | 50.061 | 3.5034
10 | 52.039 | 3.9068
20 | 54.006 | 4.3081
30 | 55.972 | 4.7041
40 | 57.929 | 5.0957
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 1 | TTHR1
630393 | 2008-04-16 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -91.404 | 25.995 | -0.03913
-40 | 42.44 | 1.9893
-30 | 44.297 | 2.3687
-20 | 46.147 | 2.7519
-10 | 48.141 | 3.1429
0 | 49.95 | 3.5314
10 | 51.926 | 3.933
20 | 53.883 | 4.3179
30 | 55.843 | 4.7062
40 | 57.835 | 5.088
Post-Project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | un-heated |  | TTFR
3245 | 2008-07-01 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -85.809 | 23.872 | 0.13685
-40 | 42.34 | 1.902
-30 | 44.173 | 2.3037
-20 | 46.12 | 2.7109
-10 | 48.088 | 3.1237
0 | 50.061 | 3.5211
10 | 52.039 | 3.9257
20 | 54.006 | 4.3277
30 | 55.972 | 4.7249
40 | 57.929 | 5.1175
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Haro | heated | 1 | TTHR1
630393 | 2008-07-01 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -90.177 | 25.87 | -0.077614
-40 | 42.44 | 1.951
-30 | 44.297 | 2.343
-20 | 46.147 | 2.7291
-10 | 48.141 | 3.1417
0 | 49.95 | 3.5142
10 | 51.926 | 3.9192
20 | 53.883 | 4.3152
30 | 55.843 | 4.7105
40 | 57.835 | 5.1113
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Haro | heated | 2 | TTHR2
630393 | 2008-07-01 |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE | -91.471 | 26.569 | -0.15812
-40 | 42.542 | 1.9615
-30 | 44.39 | 2.3497
-20 | 46.229 | 2.7333
-10 | 48.065 | 3.1143
0 | 50.017 | 3.5152
10 | 51.985 | 3.9172
20 | 53.934 | 4.3103
30 | 55.889 | 4.705
40 | 57.86 | 5.0989

## Hippo-1
pre-project
Manufacture | Heated | Element # | from not in sub-folder
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | un-heated |  | TTHL1
3245 | 2008-12-15 |  | equation
Temp | Resistance | Voltage | -86.662 | 24.445 | 0.076158
-40 | 42.34 | 1.911
-30 | 44.173 | 2.2917
-20 | 46.12 | 2.6973
-10 | 48.088 | 3.1044
0 | 50.061 | 3.5087
10 | 52.039 | 3.9122
20 | 54.006 | 4.3107
30 | 55.972 | 4.7043
40 | 57.929 | 5.0954
Manufacture | Heated | Element # | from not in sub-folder
Serial # | DATE | BATH
Rosemount(but really Harco) | Heated |  | TTHR1
630393 | 2008-12-15 | 1 | equation
Temp | Resistance | Voltage | -89.919 | 26.003 | -0.087121
-40 | 42.47 | 1.9328
-30 | 44.327 | 2.3223
-20 | 46.177 | 2.7073
-10 | 48.171 | 3.1187
0 | 49.98 | 3.4903
10 | 51.956 | 3.8946
20 | 53.913 | 4.2896
30 | 55.873 | 4.6839
40 | 57.865 | 5.0836
Manufacture | Heated | Element # | from not in sub-folder
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | Heated |  | TTHR2
630393 | 2008-12-15 | 2 | equation
Temp | Resistance | Voltage | -91.078 | 26.638 | -0.1617
-40 | 42.572 | 1.9417
-30 | 44.42 | 2.329
-20 | 46.259 | 2.7116
-10 | 48.095 | 3.0917
0 | 50.047 | 3.4919
10 | 52.015 | 3.8932
20 | 53.964 | 4.2856
30 | 55.919 | 4.6794
40 | 57.89 | 5.0726
from inside subfolder are the same
post-project
Manufacture | Heated | Element # | from not in sub-folder
Serial # | DATE | BATH
Rosemount | un-heated |  | TTFR
3245 | 2009-02-02 |  | equation
Temp | Resistance | Voltage | -86.749 | 24.431 | 0.074388
-40 | 42.34 | 1.9131
-30 | 44.173 | 2.2969
-20 | 46.12 | 2.7029
-10 | 48.088 | 3.1104
0 | 50.061 | 3.5149
10 | 52.039 | 3.9188
20 | 54.006 | 4.3177
30 | 55.972 | 4.7119
40 | 57.929 | 5.1035
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 1 | TTHR1
630393 | 2009-02-02 |  | equation
Temp | Resistance | Voltage | -90.065 | 25.927 | -0.080279
-40 | 42.47 | 1.943
-30 | 44.327 | 2.3337
-20 | 46.177 | 2.7191
-10 | 48.171 | 3.1312
0 | 49.98 | 3.5032
10 | 51.956 | 3.9078
20 | 53.913 | 4.3031
30 | 55.873 | 4.6978
40 | 57.865 | 5.0978
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 2 | TTHR2
630393 | 2009-02-02 |  | equation
Temp | Resistance | Voltage | -91.225 | 26.577 | -0.15634
-40 | 42.572 | 1.951
-30 | 44.42 | 2.3392
-20 | 46.259 | 2.7222
-10 | 48.095 | 3.1029
0 | 50.047 | 3.5035
10 | 52.015 | 3.905
20 | 53.964 | 4.2978
30 | 55.919 | 4.892 |  | this V must be in error, invalidates cal. Maybe 4.692?
40 | 57.89 | 5.0854

## adele_sprite
pre=project
Manufacture | Heated | Element # | from not in sub-folder
Serial # | DATE | BATH |  |  |  |  | 3109
rosemount german rebuild | un-heated |  | TTFR |  |  |  | 2009-07-13
3109 | 2009-07-31 |  | equation |  |  |  | -40 | 43.135
Temp | Resistance | Voltage | -81.676 | 23.131 | 0.29603 |  | -30 | 44.689
-39 | 43.0975 | 1.8018 |  |  |  |  | -20 | 46.314
-29 | 44.8325 | 2.203 |  |  |  |  | -10 | 48
-20 | 46.394 | 2.6019 |  |  |  |  | 0 | 49.736
-9.7 | 48.181 | 2.9956 |  |  |  |  | 10 | 51.51
0 | 49.864 | 3.3851 |  |  |  |  | 20 | 53.311
9.8 | 51.5643 | 3.772 |  |  |  |  | 30 | 55.13
20 | 53.334 | 4.1537 |  |  |  |  | 40 | 56.953
29 | 54.8955 | 4.5333
39 | 56.6305 | 4.9105
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH |  | bath cal 3/2009
Harco | Heated | 1 | TTHR1
630393 | 2009-07-31 |  | equation
Temp | Resistance | Voltage | -89.413 | 25.436 | -0.0020806
-40 | 42.637 | 1.9427
-30 | 44.49 | 2.3363
-20 | 46.352 | 2.7293
-10 | 48.226 | 3.124
0 | 50.111 | 3.516
10 | 52.038 | 3.9094
20 | 53.95 | 4.3022
30 | 55.877 | 4.6966
40 | 57.82 | 5.0902
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 2 | TTHR2
630393 | 2009-07-31 |  | equation
Temp | Resistance | Voltage | -91.553 | 25.993 | -0.016804
-40 | 42.737 | 1.9853
-30 | 44.579 | 2.3722
-20 | 46.43 | 2.7583
-10 | 48.292 | 3.1437
0 | 50.167 | 3.5309
10 | 52.056 | 3.9169
20 | 53.96 | 4.3029
30 | 55.88 | 4.69
40 | 57.819 | 5.0787
Post-project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
German (?) | un-heated
3109 | 2009-09-28 |  | TTFR |  |  | 2009-09-15
Temp | Resistance | Voltage | equation |  |  |  | 3109
-39 | 43.0975 | 1.7799 | -81.447 | 23.301 | 0.29206 | -59.84 | 38.134
-29 | 44.8325 | 2.1801 |  |  |  | -59.83 | 38.134
-20 | 46.394 | 2.5754 |  |  |  | -54.81 | 39.093
-9.7 | 48.181 | 2.9682 |  |  |  | -49.85 | 40.05
0 | 49.864 | 3.3554 |  |  |  | -39.88 | 41.95
9.8 | 51.5643 | 3.7379 |  |  |  | -29.85 | 43.858
20 | 53.334 | 4.1209 |  |  |  | -19.9 | 45.743
29 | 54.8955 | 4.4991 |  |  |  | -9.93 | 47.632
39 | 56.6305 | 4.8728 |  |  |  | 0.05 | 49.514
Manufacture | Heated | Element # |  |  |  | 10.05 | 51.394
Serial # | DATE | BATH |  |  |  | 19.99 | 53.261
Harco | Heated |  |  |  |  | 29.92 | 55.133
630393 | 2009-09-28 | 2 | TTHR2 |  |  | 39.91 | 56.991
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.737 | 1.9671 | -91.471 | 26.202 | -0.024206
-30 | 44.579 | 2.3516
-20 | 46.43 | 2.6355
-10 | 48.292 | 3.1191
0 | 50.167 | 3.5021
10 | 52.056 | 3.8861
20 | 53.96 | 4.2705
30 | 55.88 | 4.6556
40 | 57.819 | 5.042
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
630393 | 2009-09-28 | 1 | TTHR1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.637 | 1.9174 | -89.121 | 25.616 | -0.0034638
-30 | 44.49 | 2.309
-20 | 46.352 | 2.7
-10 | 48.226 | 3.0908
0 | 50.111 | 3.4807
10 | 52.038 | 3.8709
20 | 53.95 | 4.2617
30 | 55.877 | 4.653
40 | 57.82 | 5.0448

## HIPPO-2
Pre-project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
708094 | 2009-10-07 | 2 | TTHL2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.775 | 1.9832 | -91.032 | 25.67 | 0.06562
-30 | 44.593 | 2.3598
-20 | 46.445 | 2.7441
-10 | 48.323 | 3.1279
0 | 50.217 | 3.5155
10 | 52.12 | 3.9001
20 | 54.024 | 4.2822
30 | 55.92 | 4.6617
40 | 57.8 | 5.0349
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
708094 | 2009-10-07 | 1 | TTHL1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.741 | 1.9752 | -90.77 | 25.626 | 0.070761
-30 | 44.563 | 2.3533
-20 | 46.418 | 2.73
-10 | 48.298 | 3.1224
0 | 50.194 | 3.5075
10 | 52.099 | 3.8935
20 | 54.007 | 4.2772
30 | 55.903 | 4.6542
40 | 57.786 | 5.0289
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
630393 | 2009-10-07 | 2 | TTHR2 |  |  | bath cal 3/2009
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.737 | 1.9671 | -91.471 | 26.202 | -24206
-30 | 44.579 | 2.3516
-20 | 46.43 | 2.7355
-10 | 48.292 | 3.1191
0 | 50.167 | 3.5021
10 | 52.056 | 3.8861
20 | 53.96 | 4.2705
30 | 55.88 | 4.6556
40 | 57.819 | 5.042
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
630393 | 2009-09-28 | 1 | TTHR1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.637 | 1.9174 | -89.121 | 25.616 | -0.0034638
-30 | 44.49 | 2.309
-20 | 46.352 | 2.7 |  | bad point? Looks too high... maybe 2.6?
-10 | 48.226 | 3.0908
0 | 50.111 | 3.4807
10 | 52.038 | 3.8709
20 | 53.95 | 4.2617
30 | 55.877 | 4.653
40 | 57.82 | 5.0448
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
630393 | 2009-09-28 | 2 | TTHR2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.737 | 1.9671 | -91.471 | 26.202 | -0.024206
-30 | 44.579 | 2.3516
-20 | 46.43 | 2.6355
-10 | 48.292 | 3.1191
0 | 50.167 | 3.5021
10 | 52.056 | 3.8861
20 | 53.96 | 4.2705
30 | 55.88 | 4.6556
40 | 57.819 | 5.042
Post-Project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
708094 | 2009-11-25 | 1 | TTHL1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.741 | 1.9728 | -90.884 | 25.721 | 0.06533
-30 | 44.563 | 2.3508
-20 | 46.418 | 2.7329
-10 | 48.298 | 3.1178
0 | 50.194 | 3.5018
10 | 52.099 | 3.8865
20 | 54.007 | 4.2692
30 | 55.903 | 4.6471
40 | 57.786 | 5.0202
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
708094 | 2009-11-25 | 2 | TTHL2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.775 | 1.9798 | -91.023 | 25.7 | 0.065557
-30 | 44.593 | 2.3579
-20 | 46.445 | 2.7403
-10 | 48.323 | 3.1247
0 | 50.217 | 3.51
10 | 52.12 | 3.8952
20 | 54.024 | 4.2775
30 | 55.92 | 4.6558
40 | 57.8 | 5.029
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
630393 | 2009-11-25 | 1 | TTHR1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.637 | 1.9485 | -90.889 | 26.116 | -0.0039816
-30 | 44.49 | 2.3325
-20 | 46.352 | 2.716
-10 | 48.226 | 3.0996
0 | 50.111 | 3.482
10 | 52.038 | 3.8647
20 | 53.95 | 4.2481
30 | 55.877 | 4.6317
40 | 57.82 | 5.0164
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated
630393 | 2009-11-25 | 2 | TTHR2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.737 | 1.9667 | -92.298 | 26.649 | -0.045388
-30 | 44.579 | 2.3479
-20 | 46.43 | 2.7286
-10 | 48.292 | 3.1077
0 | 50.167 | 3.4813
10 | 52.056 | 3.8621
20 | 53.96 | 4.2439
30 | 55.88 | 4.6256
40 | 57.819 | 5.0086

## HIPPO3
pre-project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 1
708094 | 2010-03-09 |  | TTHL1 |  | using 3/2009 bath cal
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.741 | 1.9718 | -90.802 | 25.69 | 0.068852
-30 | 44.563 | 2.3494
-20 | 46.418 | 2.7319
-10 | 48.298 | 3.1164
0 | 50.194 | 3.5015
10 | 52.099 | 3.886
20 | 54.007 | 4.2688
30 | 55.903 | 4.6468
40 | 57.786 | 5.0192
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 2
708094 | 2010-03-09 |  | TTHL2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.775 | 1.9737 | -90.6691 | 25.554 | 0.08566
-30 | 44.593 | 2.3556
-20 | 46.445 | 2.738
-10 | 48.323 | 3.1225
0 | 50.217 | 3.5071
10 | 52.12 | 3.8919
20 | 54.024 | 4.2742
30 | 55.95 | 4.6527
40 | 57.83 | 5.0257
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 1
630393 | 2010-03-09 |  | TTHR1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.637 | 1.9525 | -91.049 | 26.152 | -0.0073493
-30 | 44.49 | 2.3359
-20 | 46.352 | 2.7199
-10 | 48.226 | 3.1206
0 | 50.111 | 3.4849
10 | 52.038 | 3.8675
20 | 53.95 | 4.2507
30 | 55.877 | 4.6346
40 | 57.82 | 5.0189
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 2
630393 | 2010-03-09 |  | TTHR2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.737 | 1.9614 | -91.701 | 26.385 | -0.020225
-30 | 44.579 | 2.3432
-20 | 46.43 | 2.724
-10 | 48.292 | 3.1045
0 | 50.167 | 3.4846
10 | 52.056 | 3.8653
20 | 53.96 | 4.2464
30 | 55.88 | 4.6284
40 | 57.819 | 5.0116
post-project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 1
708094 | 2010-04-20 |  | TTHL1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.741 | 1.9718 | -90.772 | 25.67 | 0.069654
-30 | 44.563 | 2.3502
-20 | 46.418 | 2.7325
-10 | 48.298 | 3.1175
0 | 50.194 | 3.5025
10 | 52.099 | 3.8873
20 | 54.007 | 4.2703
30 | 55.903 | 4.6484
40 | 57.786 | 5.0212
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 2
708094 | 2010-04-20 |  | TTHL2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.775 | 1.979 | -90.097 | 25.705 | 0.063667
-30 | 44.593 | 2.3568
-20 | 46.445 | 2.739
-10 | 48.323 | 3.1241
0 | 50.217 | 3.5094
10 | 52.12 | 3.8946
20 | 54.024 | 4.2772
30 | 55.95 | 4.6558
40 | 57.83 | 5.0288
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 1
630393 | 2010-04-20 |  | TTHR1
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.637 | 1.9505 | -90.874 | 26.076 | -0.00095893
-30 | 44.49 | 2.335
-20 | 46.352 | 2.7188
-10 | 48.226 | 3.1023
0 | 50.111 | 3.4855
10 | 52.038 | 3.8685
20 | 53.95 | 4.252
30 | 55.877 | 4.636
40 | 57.82 | 5.0205
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH
Harco | Heated | 2
630393 | 2010-04-20 |  | TTHR2
Temp | Resistance | Voltage | equation
-40 | 42.737 | 1.961 | -91.647 | 26.364 | -0.020022
-30 | 44.579 | 2.343
-20 | 46.43 | 2.7241
-10 | 48.292 | 3.1048
0 | 50.167 | 3.4853
10 | 52.056 | 3.8664
20 | 53.96 | 4.2478
30 | 55.88 | 4.63
40 | 57.819 | 5.0134

## HIPPO4
pre-project
NO PRE-PROJECT CALIBRATION DATA
post-project
Manufacture | Heated | Element #
Serial # | DATE | BATH |  | HIPPO 4 Post cals
rosemont | Heated | 1 | TTHL1
A50738 | 2011-07-18 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -104.9 | 30.163 | -0.44931
-35 | 44.218 | 2.4021
-30 | 45.075 | 2.5825
-25 | 45.955 | 2.7673
-20 | 46.803 | 2.9445
-10 | 48.522 | 3.3029
0 | 50.308 | 3.6732
10 | 52.196 | 4.0623
20 | 54.027 | 4.4368
30 | 55.884 | 4.814
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 4 Post cals
Serial # | DATE | BATH
rosemont | Heated | 1 | TTHL1
A50738 | 2011-07-18 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -98.961 | 28.66 | -0.4195
-70 | 37.859 | 1.0456
-60 | 39.653 | 1.3754
-50 | 41.447 | 1.7367
-40 | 43.241 | 2.1076
-30 | 45.035 | 2.5128
-20 | 46.829 | 2.8857
-10 | 48.623 | 3.2717
0 | 50.417 | 3.6442
10 | 52.211 | 4.0323
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 4 Post cals
Serial # | DATE | BATH
rosemont | Heated | 2 | TTHL2
A50738 | 2011-07-18 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -99.181 | 28.91 | -0.42372
-35 | 44.18 | 2.2951
-30 | 45.045 | 2.4839
-25 | 45.927 | 2.6758
-20 | 46.776 | 2.86
-10 | 48.508 | 3.2327
0 | 50.3 | 3.6158
10 | 52.194 | 4.0207
20 | 54.035 | 4.4103
30 | 55.903 | 4.8034
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 4 Post cals
Serial # | DATE | BATH
rosemont | Heated | 2 | TTHL2
A50738 | 2011-07-18 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -93.569 | 27.441 | -0.39165
-70 | 37.795 | 0.89021
-60 | 39.597 | 1.2326
-50 | 41.399 | 1.6077
-40 | 43.201 | 1.9949
-30 | 45.003 | 2.4142
-20 | 46.805 | 2.8018
-10 | 48.607 | 3.2028
0 | 50.409 | 3.5913
10 | 52.211 | 3.9939
Manufacture | Heated | Element # |  |  | HIPPO 4 Post cals
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 1 | TTHR1
708094 | 2011-07-20 |  |  | equation |  |  | -40 | 42.741
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -82.169 | 21.972 | 0.27685 | -30 | 44.563
-68.5321 | 37.2978 | 0.616 |  |  |  |  | -20 | 46.418
-58.6946 | 39.1532 | 1.0546 |  |  |  |  | -10 | 48.298
-48.8772 | 41.0048 | 1.4868 |  |  |  |  | 0 | 50.194
-29.291 | 44.6987 | 2.3378 |  |  |  |  | 10 | 52.099
-19.5122 | 46.543 | 2.7562 |  |  |  |  | 20 | 54.007
-9.7261 | 48.3886 | 3.1706 |  |  |  |  | 30 | 55.903
0.04308 | 50.2311 | 3.5803 |  |  |  |  | 40 | 57.786
9.7971 | 52.0707 | 3.9854
19.5612 | 53.9122 | 4.3875
Manufacture | Heated | Element # |  |  | HIPPO 4 Post cals
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 2 | TTHR2
708094 | 2011-07-20 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -83.185 | 22.113 | 0.28601 | -40 | 42.775
-68.5321 | 37.321 | 0.6572 |  |  |  |  | -30 | 44.593
-58.6946 | 39.1773 | 1.0922 |  |  |  |  | -20 | 46.445
-48.8772 | 41.0299 | 1.5208 |  |  |  |  | -10 | 48.323
-29.291 | 44.7258 | 2.365 |  |  |  |  | 0 | 50.217
-19.5122 | 46.571 | 2.7798 |  |  |  |  | 10 | 52.12
-9.7261 | 48.4177 | 3.1902 |  |  |  |  | 20 | 54.024
0.04308 | 50.2611 | 3.5964 |  |  |  |  | 30 | 55.95
9.7971 | 52.1017 | 3.9978 |  |  |  |  | 40 | 57.83
19.5612 | 53.9442 | 4.3964

## HIPPO5
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 PRE PROJECT
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 1 | TTHR1
630393 | 2011-08-12 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -90.43 | 26.539 | -0.17361
-70 | 36.916 | 0.76744
-60 | 38.784 | 1.1753
-50 | 40.652 | 1.5304
-40 | 42.52 | 1.9141
-30 | 44.388 | 2.3084
-20 | 46.256 | 2.7055
-10 | 48.124 | 3.1013
0 | 49.992 | 3.4887
10 | 51.86 | 3.8779
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 PRE PROJECT
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 2 | TTHR2
630393 | 2011-08-12 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -90.304 | 26.632 | -0.17199
-70 | 36.915 | 0.76009
-60 | 38.777 | 1.166
-50 | 40.639 | 1.52
-40 | 42.501 | 1.9021
-30 | 44.363 | 2.2951
-20 | 46.225 | 2.6904
-10 | 48.087 | 3.0843
0 | 49.949 | 3.4705
10 | 51.811 | 3.8576
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 Post cals
Serial # | DATE | BATH
rosemont | Heated | 1 | TTFH1
A50738 | 2011-10-03 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -101.3 | 30.254 | -0.46779
-70 | 37.859 | 1.0708
-60 | 39.653 | 1.3833
-50 | 41.447 | 1.7267
-40 | 43.241 | 2.0794
-30 | 45.035 | 2.4645
-20 | 46.829 | 2.8181
-10 | 48.623 | 3.1849
0 | 50.417 | 3.5396
10 | 52.211 | 3.9077
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 Post cals
Serial # | DATE | BATH
rosemont | Heated | 2 | TTFH2
A50738 | 2011-09-29 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -105.05 | 31.313 | -0.48734
-35 | 44.18 | 2.3191
-30 | 45.045 | 2.4937
-25 | 45.927 | 2.6716
-20 | 46.776 | 2.8425
-10 | 48.508 | 3.1891
0 | 50.3 | 3.5451
10 | 52.194 | 3.9194
20 | 54.035 | 4.2807
30 | 55.903 | 4.6461
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 Post cals
Serial # | DATE | BATH
rosemont | Heated | 2 | TTFH2
A50738 | 2011-10-03 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -99.251 | 29.869 | -0.48486
-70 | 37.795 | 1.0141
-60 | 39.597 | 1.3316
-50 | 41.399 | 1.6797
-40 | 43.201 | 2.0381
-30 | 45.003 | 2.427
-20 | 46.805 | 2.7866
-10 | 48.607 | 3.161
0 | 50.409 | 3.5221
10 | 52.211 | 3.8965
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 POST PROJECT
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 1 | TTHR1
630393 | 2011-09-29 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -93.881 | 27.222 | -0.11129
-35 | 43.454 | 2.1806
-30 | 44.388 | 2.37
-25 | 45.322 | 2.5592
-20 | 46.256 | 2.7467
-10 | 48.124 | 3.1198
0 | 49.992 | 3.4943
10 | 51.86 | 3.8803
20 | 53.728 | 4.2588
30 | 55.596 | 4.6377
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 POST PROJECT
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 1 | TTHR1
630393 | 2011-10-03 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -91.125 | 26.524 | -0.088055
-70 | 36.989 | 0.80207
-60 | 38.903 | 1.1781
-50 | 40.584 | 1.5511
-40 | 42.408 | 1.9357
-30 | 44.296 | 2.3286
-20 | 46.21 | 2.7131
-10 | 48.13 | 3.0866
0 | 50.028 | 3.4736
10 | 51.943 | 3.8622
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 POST PROJECT
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 2 | TTHR2
630393 | 2011-09-29 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -94.88 | 27.679 | -0.13747
-35 | 43.432 | 2.1855
-30 | 44.363 | 2.3725
-25 | 45.294 | 2.56
-20 | 46.225 | 2.7449
-10 | 48.087 | 3.1133
0 | 49.949 | 3.4839
10 | 51.811 | 3.8665
20 | 53.673 | 4.2418
30 | 55.535 | 4.6166
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO 5 POST PROJECT
Serial # | DATE | BATH
harco | Heated | 2 | TTHR2
630393 | 2011-10-03 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -91.787 | 26.82 | -0.096748
-70 | 36.988 | 0.81817
-60 | 38.895 | 1.1897
-50 | 40.572 | 1.5604
-40 | 42.39 | 1.941
-30 | 44.272 | 2.3291
-20 | 46.18 | 2.7096
-10 | 48.093 | 3.0799
0 | 49.984 | 3.4639
10 | 51.892 | 3.8489
Manufacture | Heated | Element # |  | HIPPO5 Post cals
Serial # | DATE | BATH
rosemont | Heated | 1 | TTFH1
A50738 | 2011-09-29 |  |  | equation
TEMP | RESISTANCE | VOLTAGE |  | -107.47 | 31.871 | -0.49869
-35 | 44.218 | 2.3597
-30 | 45.075 | 2.531
-25 | 45.955 | 2.7066
-20 | 46.803 | 2.8751
-10 | 48.522 | 3.2151
0 | 50.308 | 3.5658
10 | 52.196 | 3.9347
20 | 54.027 | 4.2899
30 | 55.884 | 4.6488